07/2019:20235

2.2.35. OSMOLALNOŚĆ

ZASADA

ZASADA OGÓLNA

Osmolalność jest miarą całkowitej liczby składników chemicznych (entities) na kilogram rozpuszczalnika, a zatem wskazuje na ciśnienie osmotyczne roztworu. Osmolalność zależy od stężenia molalnego substancji rozpuszczonej (substancji rozpuszczonych) (solute(s)) w roztworze, ich dysocjacji i odchylenia od zachowania roztworu doskonałego (prawo Raoult’a).

Jednostką osmolalności jest osmol na kilogram (osmol/kg), lecz zwykle używa się podjednostki miliosmola na kilogram (mosmol/kg).

Osmolalność (m) roztworu zawierającego i substancji rozpuszczonych wyrażona jest wzorem:

m = imi  m,i

i 	=	liczba składników utworzonych w wyniku dysocjacji z jednej cząsteczki i-tej substancji rozpuszczonej; jeżeli substancja rozpuszczona nie jest zjonizowana (nie dysocjuje), i jest równe 1;

mi 	=	molalność i-tej substancji rozpuszczonej w roztworze, w molach na kilogram rozpuszczalnika;

m,i	=	współczynnik osmotyczny molalności, bezwymiarowy.

Współczynnik osmotyczny molalności jest pomiarem odchylenia od zachowania roztworu doskonałego. Dla roztworu doskonałego osmolalność jest równa molalności ( = 1).

W przypadku roztworu rzeczywistego, niedoskonałego, interakcje pomiędzy składnikami roztworu (np. cząsteczki, jony, rozpuszczalnik) mają wpływ na współczynnik osmotyczny molalności. Jeżeli wzrasta złożoność roztworu,  staje się trudniejsze do oznaczenia.

Z tego względu, praktycznym sposobem wyrażenia udziału w ciśnieniu osmotycznym roztworu, różnych obecnych w nim substancji rozpuszczonych jest pomiar koligatywnych właściwości, takich jak obniżenie temperatury krzepnięcia.

ZASADA POMIARU

Jeżeli nie podano inaczej, osmolalność oznacza się przez pomiar obniżenia temperatury krzepnięcia (ΔTf) roztworu. Zależność pomiędzy osmolalnością i obniżeniem temperatury krzepnięcia wyrażona jest wzorem:

Tf = kfm

gdzie kf jest stałą krioskopową molalności, zależną od rozpuszczalnika. Dla wody, wartość kf wynosi 1,86 K/osmol (tzn. dodanie 1 mola niedysocjującej substancji rozpuszczonej do 1 kg wody powoduje obniżenie temperatury krzepnięcia o 1,86 K).

APARATURA

Osmometr do pomiaru obniżenia temperatury krzepnięcia zwykle składa się z:

- odpowiedniego naczynia do pomiaru;

- urządzenia do chłodzenia próbki;

- opornika wrażliwego na temperaturę (termistor), z odpowiednim przyrządem pomiaru prądu lub różnicy potencjału, który może wskazywać obniżenie temperatury lub podawać bezpośrednio wartości osmolalności;

- urządzenia do mieszania próbki i/lub zapoczątkowania krzepnięcia w przypadku przechłodzenia.

PROCEDURA

KALIBRACJA

Przygotować roztwory porównawcze podane w tabeli 2.2.35.-1, jeżeli to konieczne, używając wysuszonego chlorku sodu OD. Mogą być stosowane dostępne w handlu certyfikowane roztwory do kalibracji osmometru o osmolalności równej lub podobnej do podanych w tabeli 2.2.35.-1. Kalibrować aparat zgodnie z instrukcją producenta, używając wody OD do wyznaczenia wartości zero i co najmniej dwóch roztworów porównawczych podanych w tabeli 2.2.35.-1. Potwierdzić kalibrację używając co najmniej jednego dodatkowego roztworu porównawczego o znanej osmolalności (patrz tabela 2.2.35.-1). Preferowane jest użycie roztworu porównawczego osmolalności zawierającego się w zakresie ± 50 mosmol/kg wartości spodziewanej dla roztworu badanego lub zbliżonej do środkowej wartości zakresu osmolalności spodziewanego dla roztworów badanych. Zaleca się, aby odczyt znajdował się w zakresie ± 4 mosmol/kg osmolalności wybranego roztworu porównawczego.

Tabela 2.2.35.-1. Roztwory porównawcze do kalibracji osmometru

| Masa chlorku sodu OD w wodzie OD (g/kg) | Osmolalność, m (mosmol/kg) | Obniżenie temperatury krzepnięcia, Tf (K) |
| --- | --- | --- |
| 3,087 6,260 9,463 12,684 15,916 19,147 22,380 | 100 200 300 400 500 600 700 | 0,186 0,372 0,558 0,744 0,930 1,116 1,302 |

METODA

Przed każdym pomiarem przemyć naczynie do pomiaru badanym roztworem. Zaprogramować urządzenie inicjujące krzepnięcie, tak aby włączało się przy temperaturze określonej poniżej spodziewanej temperatury krzepnięcia roztworu badanego. Wprowadzić odpowiednią objętość roztworu badanego do naczynia do pomiaru zgodnie z instrukcją producenta i włączyć układ chłodzenia. Urządzenie wskazuje moment, kiedy osiągana jest równowaga.

Przeprowadzić badanie w tych samych warunkach (temperatura chłodzenia i objętość), jak stosowane do kalibracji aparatu. Zależnie od typu aparatu, osmolalność może być odczytana bezpośrednio lub może zostać obliczona z pomiaru obniżenia temperatury krzepnięcia.

Badanie jest wiarygodne, jeżeli zmierzona osmolalność roztworu badanego mieści się w zakresie kalibrowanej osmolalności.