01/2008:20205

#### 2.2.5. GĘSTOŚĆ WZGLĘDNA

Gęstość względna dt2t1 substancji jest to stosunek masy pewnej objętości substancji w temperaturze t1 do masy takiej samej objętości wody w temperaturze t2.

Jeżeli nie podano inaczej, stosuje się gęstość względną d2020.Gęstość względna jest również często wyrażana jako d420. Można również stosować gęstość ρ20, definiowaną jako masa na jednostkę objętości w temp. 20oC, wyrażoną w kilogramach na metr sześcienny lub w gramach na centymetr sześcienny (1 kg · m–3  =  10–3 g · cm–3). Ilości te przedstawiają następujące równania, w których gęstość jest wyrażona w gramach na centymetr sześcienny:

ρ20 = 0,998203 × d2020	lub	d2020 = 1,00180 × ρ20

ρ20 = 0,999972 × d420	lub	d420 = 1,00003 × ρ20

d420 = 0,998230 × d2020

Gęstość względną lub gęstość mierzone są z dokładnością do dziesiętnych części liczby podanej w monografii, używając piknometru (ciała stałe lub ciecze), wagi hydrostatycznej (ciała stałe), hydrometru (ciecze) lub cyfrowego gęstościomierza z oscylacyjnym przekaźnikiem (ciecze i gazy). Jeżeli oznaczenie wykonuje się wagowo pomija się wpływ powietrza, co może powodować błąd 1 jednostki na trzecim miejscu po przecinku. Przy użyciu gęstościomierza powietrze nie wpływa na pomiar.

Gęstościomierz z oscylacyjnym przekaźnikiem. Aparat składa się z:

- rurki w kształcie U, zwykle ze szkła borokrzemianowego, zawierającej ciecz badaną;

- magnetoelektrycznego lub piezoelektrycznego układu wzbudzenia, który powoduje, że rurka drga jako oscylator dźwigni przy charakterystycznej częstotliwości zależnej od gęstości cieczy badanej;

- miernika okresu oscylacji (T), który może być przekształcony przez aparat na bezpośredni odczyt gęstości lub użyty do obliczenia gęstości przy użyciu stałych A i B podanych poniżej.

Częstotliwość rezonansu (f) jest funkcją stałej skoku (c) i masy (m) układu:

f2=1T2=cm×14π2

Stąd:

T2=Mc+ρ×Vc×4π2

M			= masa rurki;

V	= wewnętrzna objętość rurki.

Wprowadzenie dwóch stałych A = c/(4π2×V) i B = M/V, prowadzi do klasycznego równania dla przekaźnika oscylacyjnego:

ρ = A × T2 – B

Stałe A i B oznacza się stosując przyrząd z U-rurką napełnioną dwoma różnymi próbkami o znanej gęstości, np. odgazowaną wodą OD i powietrzem. Kontrolne pomiary wykonuje się każdego dnia używając odgazowanej wody OD. Wyniki uzyskane w pomiarach kontrolnych z użyciem odgazowanej wody OD nie powinny różnić się od wartości odnośnika 
(ρ20 = 0,998203 g · cm-3, d2020  = 1,000000) więcej niż błąd określony dla przyrządu. Np. przyrząd, dla którego określono błąd do ± 0,0001 g · cm–3 powinien wykazać 0,9982 ± 0,0001 g · cm–3, aby był przydatny do dalszego pomiaru. W przeciwnym przypadku niezbędna jest ponowna kalibracja. Kalibracja przy użyciu legalizowanych materiałów porównawczych powinna być prowadzona regularnie. Pomiary wykonuje się stosując takie samo postępowanie jak dla kalibracji. Jeżeli to konieczne, ciecz badaną doprowadza się do równowagi w termostacie w temp. 20°C przed wprowadzeniem do U-rurki, w celu uniknięcia tworzenia pęcherzyków i zmniejszenia czasu pomiaru.

Czynniki wpływające na dokładność:

- jednolita temperatura w całej rurce;

- nieliniowość w zakresie gęstości;

- szkodliwe efekty dźwiękowe;

- lepkość, gdy roztwory o wyższej lepkości niż ciecz kalibracyjna mają znacznie wyższą gęstość niż wartość rzeczywista.

Wpływ nieliniowości i lepkości można wyeliminować używając cieczy kalibracyjnej o gęstości i lepkości zbliżonej do cieczy badanej (± 5% dla gęstości, ± 50% dla lepkości). Gęstościomierz może mieć funkcje automatycznej korekty lepkości i korekty błędów wynikających ze zmian temperatury i nieliniowości.

Precyzja jest funkcją powtarzalności i stabilności częstotliwości oscylatora, i zależy od stałości objętości, masy i stałej skoku komórki.

Gęstościomierze umożliwiają pomiary z błędem rzędu
1 × 10–3 g · cm–3 do 1 × 10–5 g · cm–3 oraz powtarzalność 1 × 10–4 g · cm–3 do 1 × 10–6 g · cm–3.