01/2008:20210

#### 2.2.10. POMIAR LEPKOŚCI Z UŻYCIEM LEPKOŚCIOMIERZA ROTACYJNEGO

Zasadą metody jest pomiar siły działającej na wirnik (moment obrotowy) obracający się w cieczy ze stałą szybkością kątową (prędkość obrotowa). Lepkościomierze rotacyjne są stosowane do pomiaru lepkości cieczy newtonowskich (lepkość niezależna od ścinania) lub nienewtonowskich (lepkość zależna od ścinania lub lepkość pozorna). Lepkościomierze rotacyjne można podzielić na 2 grupy: lepkościomierze bezwzględne i względne. W lepkościomierzach bezwzględnych przepływ w geometrii pomiaru jest dobrze określony. Wynikami pomiaru są wartości lepkości bezwzględnej, które można porównywać z innymi wartościami bezwzględnymi. W lepkościomierzach względnych przepływ w geometrii pomiaru nie jest określony. Wynikami pomiaru są wartości lepkości względnej, których nie można porównywać z wartościami bezwzględnymi lub innymi wielkościami względnymi, jeżeli nie były oznaczone tą samą metodą z użyciem lepkościomierza względnego.

Dostępne są różne układy pomiarowe dla określonych zakresów lepkości, jak również poszczególnych prędkości obrotowych.

APARATURA

Najczęściej spotykane są następujące rodzaje przyrządów.

LEPKOŚCIOMIERZE ZE WSPÓŁŚRODKOWYMI CYLINDRAMI (LEPKOŚCIOMIERZE BEZWZGLĘDNE)

W lepkościomierzach z cylindrami współśrodkowymi (lepkościomierz z podwójnym współosiowym cylindrem lub po prostu lepkościomierz współosiowy cylindryczny) lepkość oznacza się przez umieszczenie cieczy w szczelinie między cylindrem wewnętrznym i zewnętrznym. Pomiar lepkości można wykonać przy obracającym się cylindrze wewnętrznym (lepkościomierz Searle'a) lub cylindrze zewnętrznym (lepkościomierz Coutte'a), jak przedstawiono odpowiednio na ryc. 2.2.10.-1 i 2.2.10.-2. Dla przepływu laminarnego, lepkość (lub lepkość pozorna) η wyrażoną w paskalosekundach określa się wzorem:

η=1ωM4πh 1Ri2−1R02=kMω

M	=	obroty w newtonometrach działające na powierzchnię cylindra;

ω	=	szybkość kątowa w radianach na sekundę;

h	=	wysokość zanurzenia w metrach wewnętrznego cylindra w środowisku cieczy;

Ri	=	promień wewnętrznego cylindra w metrach;

R0	=	promień zewnętrznego cylindra w metrach;

k	=	stała aparatu wyrażona w radianach na metr sześcienny.

Dla cieczy nienewtonowskich konieczne jest określenie siły ścinania (τ) lub szybkości ścinania (γ), przy której mierzy się lepkość. W warunkach małej przestrzeni pomiędzy cylindrami (warunki zadowalające w przypadku lepkościomierzy bezwzględnych) istnieje proporcjonalna zależność między M i τ jak również między ω i γ:

τ = AM		 γ = Bω

gdzie A i B są stałymi aparatu i są obliczane z następujących wzorów:

- dla powierzchni współśrodkowej:

A=1Ri2+R024πhRi2R02		B=Ri2+R02R02−Ri2

- dla powierzchni stożkowych:

A=32πR3		B=1α

M	=	obroty w newtonometrach działające na powierzchnię cylindra;

ω	=	szybkość kątowa w radianach na sekundę;

Ri	=	promień wewnętrznego cylindra w metrach;

R0	=	promień zewnętrznego cylindra w metrach;

R	=	promień stożka w metrach;

h	=	wysokość zanurzenia w metrach wewnętrznego cylindra w środowisku cieczy;

α	=	kąt w radianach pomiędzy płaską tarczą i stożkiem;

τ	=	siła ścinania w paskalach (Pa);

γ	=	szybkość ścinania w odwrotności sekund (s–1).

LEPKOŚCIOMIERZE TYPU STOŻEK – PŁYTKA (LEPKOŚCIOMIERZE BEZWZGLĘDNE)

W przypadku lepkościomierzy typu stożek–płytka ciecz umieszcza się w przestrzeni pomiędzy płaską tarczą i stożkiem o określonym kącie. Pomiar lepkości można wykonać przy obracającym się stożku lub obracającej się tarczy, jak przedstawiono odpowiednio na ryc. 2.2.10.-3 i 2.2.10.-4. Dla przepływu laminarnego lepkość (lub lepkość pozorna) η, wyrażoną w paskalosekundach określa się wzorem:

η=Mω 3α2πR3=kMω

M	=	obroty w newtonometrach działające na płaską tarczę lub powierzchnię stożka;

ω	=	szybkość kątowa w radianach na sekundę;

α	=	kąt w radianach pomiędzy płaską tarczą i stożkiem;

R	=	promień stożka w metrach;

k	=	stała aparatu wyrażona w radianach na metr sześcienny.

Stałe A i B aparatu (podano powyżej w objaśnieniach symboli dla lepkościomierzy z cylindrami współśrodkowymi).

LEPKOŚCIOMIERZE OSIOWE (LEPKOŚCIOMIERZE WZGLĘDNE)

W lepkościomierzu osiowym lepkość oznacza się przy obrocie osi (np. w kształcie cylindra lub tarczy, jak przedstawiono odpowiednio na ryc. 2.2.10.-5 i 2.2.10.-6) zanurzonej w cieczy. Względne wartości lepkości (lub lepkości pozornej) można obliczyć bezpośrednio stosując współczynniki przekształceń dla odczytów ze skali przy danej prędkości obrotowej.

Na ogół stałą k aparatu można oznaczyć przy różnych prędkościach obrotowych używając cieczy kalibracyjnej do wzorcowania lepkościomierza. Lepkość η wyrażona jest wtedy wzorem:

η=kMω

METODA

Zmierzyć lepkość (lub lepkość pozorną) zgodnie z instrukcją postępowania dla lepkościomierza obrotowego. Temperatura pomiaru jest podana w monografii. Dla układów nienewtonowskich monografia wskazuje rodzaj lepkościomierza, jaki powinien być zastosowany, a w przypadku stosowania lepkościomierzy bezwzględnych – szybkość kątową lub szybkość ścinania, przy której wykonuje się pomiar. Jeżeli nie można otrzymać dokładnie wskazanej szybkości ścinania, należy zastosować trochę wyższą i trochę niższą szybkość ścinania i interpolować wyniki.

Przy użyciu lepkościomierzy względnych szybkość ścinania nie jest jednakowa w całej próbce, dlatego nie można jej określić. W tych warunkach, lepkość cieczy nienewtonowskich oznaczona wg poprzedniego wzoru ma właściwość parametru względnego, zależnego od rodzaju osi i szybkości kątowej, jak również od wymiarów pojemnika próbki (średnica wewnętrzna = minimum 80 mm) i głębokości zanurzenia osi. Otrzymane wartości są porównywalne jedynie wówczas, gdy oznaczenie wykonuje się w identycznych warunkach.