01/2018:20249

#### 2.2.49. POMIAR LEPKOŚCI Z UŻYCIEM LEPKOŚCIOMIERZA KULOWEGO i Automatycznego lepkościomierza z toczącą się kulą

Oznaczenie lepkości dynamicznej cieczy newtonowskich przy użyciu lepkościomierza kulowego lub z toczącą się kulą (rolling ball) wykonuje się w temp. 20,0 ± 0,1°C, jeżeli nie podano inaczej w monografii. Oznacza się czas potrzebny do opadnięcia lub toczenia użytej kuli w badanej cieczy, między 2 kreskami lub 2 czujnikami.

METODA A – LEPKOŚCIOMIERZ KULOWY

Aparat. Lepkościomierz kulowy składa się ze: szklanej rurki umieszczonej w płaszczu umożliwiającym dokładną kontrolę temperatury; 6 kul wykonanych ze szkła, stopu nikiel-żelazo lub ze stali, o różnej gęstości i średnicy. Rurka jest umieszczona pod kątem 10 ± 1° względem pionu. Na rurce są zaznaczone dwie kreski okrężne, które określają odległość, którą ma przebyć kula. Do aparatów dostępnych w handlu dołączone są tabele podające stałe, gęstość kul i przydatność poszczególnych kul do pomiaru w oczekiwanym zakresie lepkości.

Metoda. Napełnić czystą, suchą rurkę lepkościomierza, uprzednio doprowadzonego do temp. 20,0 ± 0,1°C płynem badanym, unikając pęcherzyków powietrza. Wybrać kulę odpowiednią dla zakresu lepkości płynu badanego tak, aby czas opadania (czas badania) wynosił nie mniej niż 30 s. Umieścić kulę w rurce, zamknąć rurkę i utrzymywać roztwór co najmniej 15 min. w temp. 20,0 ± 0,1°C. Pozwolić, aby jeden raz kula przebyła odległość między dwiema kreskami, bez wykonywania pomiaru. Powtórzyć badanie ponownie mierząc stoperem, z dokładnością do co najmniej 1/5 sekundy, czas potrzebny do opadania kuli od górnej do dolnej kreski. Powtórzyć badanie co najmniej 3-krotnie, aby otrzymać nie mniej niż 4 wyniki badania. Wynik jest wiarygodny tylko wtedy, gdy dwa kolejne czasy badania nie różnią się więcej niż o 1,5%.

Użyć średniego czasu badania do obliczenia lepkości dynamicznej (η) w milipaskalosekundach wg  poniższego wzoru:

η = k (ρ1 – ρ2) × t

k	=	stała, w milimetrach do kwadratu na sekundę do kwadratu;

ρ1	=	gęstość użytej kuli, w gramach na centymetr sześcienny;

ρ2	=	gęstość płynu badanego, w gramach na centymetr sześcienny, otrzymana przez pomnożenie jej gęstości względnej (d2020) przez 0,9982;

t	=	średni czas badania kuli w sekundach.

METODA B – AUTOMATYCZNY LEPKOŚCIOMIERZ Z TOCZĄCĄ SIĘ KULĄ

Aparat. Automatyczny lepkościomierz z toczącą się kulą składa się z: kilku kapilar wykonanych ze szkła lub innego odpowiedniego materiału, o różnych średnicach, umieszczonych w bloku kontrolowanym termostatycznie, umożliwiającym dokładną kontrolę temperatury; kul wykonanych ze stali nierdzewnej (ewentualnie powlekanych) lub innych odpowiednich materiałów; układu napędowego, umożliwiającego ustawienie kapilary pod kątem nachylenia od 10,0 ± 0,2° do 80,0 ± 0,2° względem pionu. Aparat posiada co najmniej dwa czujniki do mierzenia czasu badania, w którym kula ma przebyć określoną odległość. Do aparatów dostępnych w handlu dołączone są tabele podające stałe, gęstość kul i przydatność poszczególnych kapilar do pomiaru w oczekiwanym zakresie lepkości. Oprogramowanie aparatu umożliwia kontrolę temperatury, regulację kąta nachylenia, oznaczenie czasu  potrzebnego do opadania kuli, powtórne wykonanie badania i obliczenie średniego i względnego odchylenia standardowego.

Metoda. Ustawić oprogramowanie aparatu aby przeprowadzić co najmniej 4 badania (2 pełne cykle, tam i z powrotem), a względne odchylenie standardowe było nie większe niż 0,5%. Wybrać kapilarę, kulę i kąt nachylenia odpowiednie do pomiaru w oczekiwanym zakresie lepkości płynu badanego, aby czas toczenia (czas badania) na odległości 100 mm wynosił nie mniej niż 20 s, lub czas proporcjonalny dla innych odległości. Jeżeli wiskozymetr nie posiada cyfrowego pomiaru gęstości, upewnić się, że wartość lepkości płynu badanego będzie w zakresie oprogramowania aparatu. Napełnić czystą, suchą kapilarę wiskozymetru płynem badanym, unikając pęcherzyków powietrza. Rozpocząć pomiar bezpośrednio po napełnieniu kapilary. Aparat oblicza automatycznie lepkość dynamiczną (η) w milipaskalosekundach i lepkość kinematyczną (), wyrażoną w milimetrach kwadratowych na sekundę.